HİDROLİK MAYO MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ameliyathane ve müdahale odaları için tasarlanmış olmalıdır. Steril olması gereken ortamlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2- Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3- Mayo masası en az 10 kg ağırlığında taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
4- Masanın üst tablası 520 mm (±3 mm) x 690 mm (±3 mm) boyutlarında olmalıdır.
5- Mayo masasının yükseklik ayarı amortisör yardımı ile 800 mm (±10 mm) ile 1160 mm (±10 mm) arasında ayarlanabilmelidir.
6- Uluslararası hijyen normlarına uygun, yuvarlatılmış iç bükey köşeli, temizliği kolay, bakteri barınmasını engelleyen pres baskı olmalıdır.
7- Ayak bölümünden bağımsız olarak dönebilen üst tabla olmalıdır.
8- İkisi frenli, biri anti-statik olmak üzere toplam 3 tekerlekli olmalıdır.
9- Hidrolik ayak pedalı ile yükseklik ayarı yapılmalıdır. İstenildiği noktada sabitlenebilmelidir. Üst tabla hekimin çalışma açısına göre ayarlanabilecek şekilde ve istenilen yerde sabitlenecek özellikte olmalıdır.
10- Üst tabla, sterilizasyon amacıyla otoklavlanabilmesi için tamamen çıkarılabilir hale gelmelidir.
11- Fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
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